江西婺源茶业职业学院仪器设备需求参数

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 基本参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 3 | 光学系统： 1200线/毫米全息光栅 *超宽幅的输入电压和频率：90～250V/AC,50～60HZ 波长范围：190～1100nm； 光谱带宽：2nm； 波长准确度：±0.5nm； 波长重复性：≤0.2nm； 透射比准确度：±0.5%T； 透射比重复性：≤0.1%T； 显示方式及仪器功能：触摸屏和按键双模式操作，使用方便；主机可独立完成光度测量、定量测量、波长扫描、多波长测试等功能，支持U盘数据导出； 基线平直度：±0.002A 漂移：≤0.002A 杂散光：≤0.05%T@220nm&360nm 波长设置：自动； 调零方式：自动； 光度范围：-0.301 to 3A ; 0-200%T; -9999 to 9999C； 光源：钨灯、氘灯； |
| 2 | 排气装置 | 3 | 1.具有万向罩 2.能够独立排气 3.要做耐腐蚀性PP材料制作 |
| 3 | 电子天平 | 1 | 1.称量范围≥200.0g 2.读数精度0.1mg 3.响应时间≤2.0s 4.重复性≤0.1mg 5.秤盘外形尺寸≥80mm 6.线性误差≤0.2mg 7.校正方式为内部校正 |
| 4 | 纯水机 | 2 | 一、技术参数： 1、制水量：≥20升/小时（水温25℃时）；取水流量 1.5-2.0L/Min（水箱储水时，可调流速）；具有“纯水器液位控制装置”，防止系统漏水； 2、进水要求：城市自来水TDS≤200ppm,水压1—5KG/C㎡； 3、出水水质： 3.1、RO三级纯水，电导率≤源水电导率×2% @25℃； 3.2、UP一级超纯水（在线监测） @25℃，超纯化柱模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺有效拦截水中杂质，维护水质稳定。电阻率： 18.25MΩ.cm 微颗粒物≤1个/ml，重金属离子≤0.1ppb,吸光度≤0.001，可溶性硅≤0.01mg/L, 蒸发残渣含量：≤2.0 mg/L；可氧化物质（以O计）：≤ 0.4 mg/L； 4、主机尺寸(mm)：515(高)×320（宽）×480（径深） 台上式；重量: 35 Kg ；功率：30W（AC220V/50Hz）； 5、外置15升压力水箱，具有“实验室纯水箱液位传感器”装置。 二、特点与优势： 1、具“RO膜自动冲洗”功能、开机自检功能、自动保护功能、水质在线监测功能；开机18秒反渗透组及系统全自动冲洗； 2、源水配置“预处理检测装置”，有效去除粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁及吸附有机物、异味等； 3、整机使用ABS环保材料，防腐蚀耐酸碱，有效应对复杂的实验室环境，提高整机使用寿命； 4、使用UPT-I特性电路；独特“智能控制系统及控制方法”，配合智能真彩色屏幕LCD液晶显示器，操作便捷、显示清晰，极大的提高了工作效率； 5、具有“缺水低压系统”自动提示及保护水箱满水“无水保护”； 采用全封闭真空压力储水桶，有效保证纯水水质，避免了因储存带来二次污染；紫外照射，预防微生物滋长等 |
| 5 | 低速离心机 | 1 | 最高转速：4200r/min 最大相对离心力：2760×g 转速精度：±30r/min 定时范围：1min～99min 角转子：10ml×18（4000r/min）RCF:2200×xg 采用高强度ABS工程塑料一次注塑成型外壳，外形美观、抗腐蚀、耐酸碱。 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能，确保仪器安全运行。 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。 |
| 6 | 高效液相色谱仪 | 1 | 一．工作条件 1． 工作环境温度：4-35℃ 2. 工作环境湿度：20-85% 3． 工作电压：220V，50Hz 二．技术要求 1. 输液泵 1.1泵类型：串联双柱塞泵 1.2送液方式：高压，最多3路；低压，最多4路； 1.3 流量设定范围：0.001-10.00mL/min. 1.4流量准确度：±1%（水，1mL/min,8MPa） 1.5 流量精密度：0.06%RSD 或 0.02 min SD 1.6 最大排液压力：40MPa（0.001-5.000mL/min）、20MPa（5.001-10.000mL/min） 1.7 送液脉动：±0.08MPa （水，1.0mL/min,8MPa送液时） 1.8 恒压输液：可以 1.9 柱塞清洗：有，自动（选配） 1.10 梯度设定范围：0-100% 0.1%增量 1.11 梯度混合浓度精密度：0.1%RSD以内，流速为0.2和1mL/min时 1.12 安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 2．自动进样器 进样方式：样品环进样，进样量可变式 耐压：35MPa 进样量设定范围：0.1-100μL 样品容量: 1.5mL样品瓶＞100位；4.0mL样品瓶＞55位；96孔板2块（样品数＞190个） 进样重现性：0.25%RSD以下(10μL进样时） 进样速度：最快10s以下（10μL进样时） 自动进样针清洗：进样前后任意设定 使用pH范围：pH 1-9 样品预处理功能：编程、自动稀释、样品自动衍生功能 漏液传感器：有 3. 脱气单元 形式: 膜式在线脱气 DGU-20A5R：5流路（4路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） DGU-20A3R：3流路（2路用于流动相，1路用于自动进样器清洗液） 脱气流路容量：400μL 耐压：±0.1MPa 4. 柱温箱 控温方式: 半导体模块加热方式 温度控制范围: (室温+5)℃-85°C （1℃步） 温度控制精度：±0.1℃ 可安装单元：手动进样器*1，梯度混合器*1 安全措施：温度上限设置，防止过热回路,漏液报警 5. 紫外检测器 光源: 氘灯 波长设定范围: 190nm-700nm 波长准确度：±1nm 波长重现性：±0.1nm 光谱带宽：8nm 噪声水平：±0.25×10-5 AU 漂移：±0.5×10-4 AU/h 线性范围：2.5 AU （ASTM规格） 双波长功能：从190-370或371-700任意两波长 信号输出：两通道检测池：10mm，8μL（标准） 检测池功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 安全措施：漏液传感器 6. 荧光检测器 6.1 波长范围：200~600nm 6.2光源：氙灯 6.3光谱带宽：20nm 6.4波长准确性：2nm 6.5波长精度：0.2nm 6.6灵敏度：水拉曼峰S/N 8000以上（暗背景） 7. 软件操作系统 软件结构：32位三维软件,方便升级,支持鼠标右键功能,长文件名及拖放功能 界面：中文WIN 7 产品论证：可进行系统适应性实验 接口卡：大容量接口卡结构,可以快速交流数据，可用网卡作接口 报告格式：可任意编制,也可选择模板 手机终端进行监测/操作/分析：支持 数据库版本：有（具有完备的数据安全性和审计追踪能力,符合CFDA要求。） 8. 系统控制器 连接单元数：5个单元 数据缓冲：约24小时的1个分析 事件输入出：输入：2 输出：2 三．附件 1. 附属计算机及打印机 台式机一台 内存≥2G 硬盘≥250G DVD-ROM 16Xcombo 显示器：19” 液晶显示器 激光打印机一台 2. 标准配件 分析色谱柱两根； 1.5mL玻璃进样瓶和瓶盖2盒（200个）； peek管路： 技术资料：仪器操作手册、软件说明书、保养维护手册等技术文件的中文件1份。 四．技术服务 安装校准与试运行：仪器制造厂授权技术人员免费安装调试，技术指标合格后，出具验收报告。 培训：根据购方要求免费为购方1名人员提供在厂家工厂或分析中心进行的培训（ 包括仪器基本原理、操作使用及日常保养维护等），累计培训时间至少2天，用户差旅自理。 五. 售后服务 质保: 安装验收后，保修一年 维修:在保修期内，供货方在接到用户要求对仪器维修通知，应在24小时给予答复，并派专门维修人员72小时内到达买方用户现场进行维修服务。 |
| 7 | 防爆柜 | 1 | 容积≥90加仑 |
| 8 | pH计 | 1 | 1.测量范围0.0-14.0pH 2.重复性≤±0.05pH 3.分辨率≤0.01pH |
| 9 | 玻璃气流烘干器 | 1 | 1.风管数量≥30孔 2.风管长度170/200 3.使用温度范围包括40-120℃ 4.温度稳定性±5℃以内 5.外形尺寸400mm |
| 10 | 超声波清洗器 | 1 | 1.容积≥30L 2.能够加热脱气 3.配套有篮子 |
| 11 | 制冰机 | 1 | 1.储冰量≥10kg 2.制冰时间≤5min 3.制冰量≥30kg/24h 4.制碎冰 |
| 12 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 1.使用温度范围：RT+10-250℃ 2.温度分辨率：0.1℃ 3.温度波动度：±1℃ 4.温度分布精度：±2.5℃% 5.工作容积≥130L |
| 13 | 旋涡混匀仪 | 1 | 1.无极速调节速度 2.转速范围：0-2800rpm 3.震荡方式：圆周 |
| 14 | 电热恒温水浴锅 | 1 | 1.使用温度范围：RT+5-100℃ 2.使用温度范围：≤40分钟 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：±0.5℃ 5.温度分布精度：±1.0℃ 6.容积≥20L |
| 15 | 低温冰箱 | 1 | 1、样式：立式，单门。 2、有效容积(L)：315。 3、箱体材质：内壁为PCM彩板材质，经久耐用、便于清洁，内胆材质为HIPS材质。 4、箱内筒状双LED照明系统，功耗低,亮度高,箱体内部一目了然。 5、压缩机：采用高效压缩机，节能高效、静音。R600a制冷剂。 6、高密度钢丝浸塑搁架（间距小于1公分，防止物品掉落），带标签卡，方便存放物品标识，且易于清洗，配备储物篮筐（4搁架+1吊篮）。 7、1英寸高亮度数码温度屏，视觉更柔和，显示精度0.1℃,可调阅湿度。 8、门体箱体上下双锁设计，可加外挂锁，防止随意开启，存储物品安全。 9、前后四个万向脚轮+前两个支撑脚设计，方便移动安放。 10、高精度微电脑温度控制系统，内置上部温度、下部温度、控制/报警温度、环境温度、蒸发器温度、冷凝器温度、湿度传感器等7路传感器，确保运行状态安全稳定。 11、箱内温度波动范围±3℃，可通过设定温度使箱内温度保持在2~8℃范围内。风道式强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性。 12、完善的声光报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故警、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通信故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。开门蜂鸣报警，门关闭报警消除。 13、报警模式：声音蜂鸣、报警代码3秒/次间隔闪烁，物品存放更安全，具备远程报警功能。 14、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速，具备自动化霜功能。 15、左侧标配一个测试孔，方便监控箱内温度。 16、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现32℃环温80%湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。 17、当控制/报警传感器发生故障时，压缩机以开机5分钟、停机6分钟规律运作，确保物品存储安全。 18、冷凝水汇集后自动蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。 19、门开风扇电机停止运行，门关风扇电机自动开始运行。 |
| 16 | 高速离心机 | 1 | 最高转速：16000r/min 最大相对离心力：23669×g 转速精度：±30r/min 定时范围：1min～99min 角转子：5ml×10/12，15ml×8 触控面板，可编程操作，主机运行参数可根据需求设置自动存储。 液晶屏显示，人性化界面，操作简单便捷。 实时RPM/RCF之间读数换算与设定，方便快捷。 配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能；故障自动报警功能，安全可靠。 采用食用级硅橡胶整体式密封圈，符合GMP认证。 |
| 17 | 粗纤维测定仪 | 1 | 1.可同时测定6个样品 2.具有试剂容器加热功能 3.粗纤维含量在10%以下，误差≤0.4 |
| 18 | 全自动凯氏定氮仪 | 1 | 1、功能参数： 1.1 仪器配置：全自动凯氏定氮仪，含蒸馏系统、滴定系统、软件系统； 1.2 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法； 1.3 蒸馏滴定一体机，不接受另配滴定器模式； 1.4 检测范围：0.1-240mgN； 1.5 回收率≥99.5%（1-240mgN）； 1.7 重复性误差：RSD≤0.5%（1-240mgN）； 1.8 滴定精度：2.0 μL/步； 1.9 测定样品重量：固体≤5g 液体≤20ml； 1.10 操作系统：内置5.6寸彩色触摸屏，中文操作界面，可实时监测和显示实验过程； 1.12 全自动加碱加酸加稀释剂、全自动蒸馏滴定、全自动故障检测、全自动计算及打印结果；数据存储量 ≥1000套； 1.13 采用氨残留回收技术，保证样品的高回收率和结果的准确性； 1.14 蒸馏时间：0—30min 连续可调； 1.15 蒸馏发生器具有分离式液位监测保护措施； 1.16 具备冷凝水流量检测功能，冷凝充分，保证回收率； 1.17 防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子材质； 1.18 滴定过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响； 1.19 采用柱塞泵式滴定系统； 消化炉部分 1.工作条件 1.1 工作环境温度：10℃～40℃ ； 1.2相对湿度：0～90% 不结露 ； 1.3 工作电压：AC220V±10%，50～60Hz。 2. 功能参数 2.1消化能力： ≥20个样品； 2.2 加热方式：采用红外一体式加热及高纯石墨传导； 2.3 控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术； 2.4可存储：要求可存贮10组以上消解方法； 2.5 控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）； 2.6 升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选； 2.7 显示系统：4.3寸真彩液晶显示屏； 2.8 隔热方式：陶瓷及风道隔热； 2.9 控温精度：±1℃； 2.10 消化管容量：300ml（满容量水，20℃） 2.11 表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀； 2.12 自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护； 2.13具备过压、过流、过热报警，故障自动报警功能； 2.14 具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器； 2.15石墨表面处理方式：要求采用气相沉积技术，防止石墨高温氧化。 |
| 19 | 实验通风橱 | 1 | 1：操作空间宽度＞1.2m 2：配有水龙头 3：配有插座，灯 4：具有透明玻璃视窗 |
| 20 | 水分快速测定仪 | 1 | 1.称量显示精度≤0.001 2.水分显示精度≤0.01 3.水分精准度≤0.5% 4.温度显示精度≤1℃ |
| 21 | 马弗炉 | 1 | 1.炉膛容积=7L 2.可控制温度:室温-1000℃ 3.炉膛可承受温度> 1200℃ 4.可设置加温程序 5.控温精度±1℃ 6.温度均匀度: 5℃ 7.具有异常报警功能 8.一体式 |
| 22 | 体视显微镜 | 10 | 技术参数： 1、光学系统：无像倾斜光学系统； 2、放大倍数：6.8×-47×； 3、变倍方式：横轴连续变倍； 4、变倍比：1：6.8(0.68×-4.7×)； 5、一体化太空舱式工业设计，倾斜35°，可360°旋转；体视角12°；目镜筒为内藏式转轴变倍机构； 6、瞳距调节：50mm-75mm； 7、目镜：高眼点广角目镜WFH10×/φ23mm，可调视度目镜； 8、连续变倍视场直径范围：φ33.82mm-φ4.89mm; 9、工作距离：110 mm； 10、调焦机构：导轨支架对焦行程调焦机构，行程80mm，立柱支架对焦行程115mm； 11、光源：全新的5-12V低电压USB输入供电，透反射LED双光源,亮度可调；透反射光源单独控制，可以单独或同时使用； 12、黑白塑料载物板、磨沙玻璃载物板、防尘罩各1个。 |
| 23 | 可拍照体视显微镜 | 1 | 1、光学系统：无像倾斜光学系统； 2、放大倍数：6.5×-53×； 3、变倍方式：横轴连续变倍； 4、变倍比：1：8.1(0.65×-5.3×)；内置1X物镜； 5、一体化太空舱式工业设计，倾斜35°，可360°旋转；体视角12°；目镜筒为内藏式转轴变倍机构； 6、瞳距调节：50mm-75mm； 7、目镜：高眼点广角目镜WFH10×/φ24mm，可调视度目镜； 8、连续变倍视场直径范围：φ36.36mm-φ4.71mm； 9、工作距离：110 mm； 10、调焦机构：粗微动同轴式调焦,微调每圈0.2mm，微调格值2um，可调松紧式大旋钮，带有防止下滑装置； 11、光源：全新的5-12V低电压USB输入供电，透反射LED双光源，亮度可调；透反射光源单独控制，可以单独或同时使用； 12、黑白塑料载物板、磨沙玻璃载物板、防尘罩各1个； 13、专业显微镜彩色CCD相机 13.1、数据库的图像矩阵保证客户端图像显示。 13.2、能便捷地在切片内的特征微细结构做标记并存入各种语言、色彩、字号和背景的文字注释、标题、标注、多种符号，嵌入任意来源的JPEG图片、组图、音/视频，并流畅地播放； 13.3、成像及控制：本软件系统是由摄像头成像系统及载物台控制与Z轴聚焦控制组合而成的综合运行系统。成像系统部分：能通过显示器实时预览显微镜下活动图像、捕获并保存图像文件，能向Z轴聚焦控制实时反馈显微镜下活动图像实现闭环控制，以控制Z轴转动，达到聚焦目的，成像系统标定及选择，可利用测微尺等对成像系统光路及成像芯片进行几何量标定，以确定相对于每一个物镜的图像尺寸，同时记录各物镜参数（倍率、数值孔径、景深、工作距离等），并能选择设定低倍预扫描及高倍拍照时的物镜倍数，标定数据可用于后期控制与图像分析。 13.4系统部分：手动操作，能通过鼠标移动XY载物台到达指定位置、并能用鼠标控制Z轴聚焦操作。区域设定，具有扫描区域的设定及保存功能，并能在多个扫描区域以实现多切片扫描，扫描区域的数量不受限制。显微镜各物镜中心及齐焦，使在利用各物镜进行摄像时具有相同的图像中心及相近的焦面。按序预扫描，设置好用于预扫描的低倍物镜，在扫描区域内按顺序移动距离为一个视场；根据预扫描图像，可以自动确定高倍率下的范围。准确高倍率精细扫描，设置好用于拍照的高倍物镜，根据预扫定范围控制载物台聚焦、拍摄清晰图像、并将图像存盘。 13.5控制软件：自动曝光，自动白平衡; 时间可以手动调整，进行对焦修正；扫描过程中可实时抓拍图像；根据标本进行防拖影设置：可在0-2000毫秒间设置；玻片尺寸设置：玻片尺寸可以任意设置；区域设置：可任意设置单个或多个区域，进行网格化扫描；修正：可根据需要进行对焦修正，准确扫描；匀光功能，自动对视野光亮度均匀。 13.6分屏比对观察操作功能：左右和上下分屏、 四分屏等各个分屏可做独立动态分析。 14.基本配置： 14.1 体式显微镜主机 1套 14.2 落射照明系统 1套 14.3 LED透射照明系统 1套 14.4 显微专用数码成像系统 1套 14.5 显微专用分析软件 1套 14.6 电脑I5处理器，512G硬盘，23寸显示、 14.7投影仪清晰度1080p的投影仪，0.47的DMD芯片值，音响 |
| 24 | 正置显微镜 | 10 | 1、光学系统：OTICS无限远色差校正光学系统 2、放大倍数:40X—1600X； 3、目镜：10X大视野，高眼点平场目镜WF10X/20mm一对，带教学指针； 4、无限远平场消色差物镜: 4X/0.1（减光物镜）;10X/0.25（减光物镜）;100X/1.25(油，弹簧)； 无限远平场消色差物镜:40X/0.7(弹簧)，物镜数值孔径0.7，工作距离2.8mm（物镜成像时物镜下端面与盖片之间距离）； 5、光源：高亮度、非球面冷光源照明系统，全新的5-12V低电压USB输入供电，3W LED亮度可调,开关和亮度一体化调节，带有指示灯;超长寿命灯泡， 工作寿命可达1万小时以上，无基座发热现象； 6、镜筒组: 铰链式双目镜筒;30度倾斜;具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调、光瞳间距50—75mm，可360度旋转； 7、物镜转换器：内倾式、内定位四孔转换器，带防霉装置； 8、载物台组:机移动载物台,进口三角导轨，面积：145mm*140mm，移动范围：76*52mm，片夹带阻力装置，游标刻度0.1mm,双片夹结构； 9、聚光镜组:升降式阿贝聚光镜, NA= 1.25，中心可调，带可变光栏； 10、粗微调装置：粗微动同轴式调焦, 行程25mm，微调每圈0.2mm，微调格值2um，粗调带松紧调节，并有调焦上限位装置； 11、水滴式的一体化外观设计造型优雅，OPTEC独家创新的低倍减光物镜，高低倍物镜间转换无需亮度调节；机身后部具有绕线装置设计，便于搬运及储藏；机身后部具有观察窗口，即使从后面也可看到物镜倍率变化。 |
| 25 | 可拍照正置显微镜 | 1 | 1、放大倍数:40X－1000X； 2、目镜: 大视场高眼点平场目镜10X/φ22mm(防霉)； 3、无限远平场消色差物镜: 4X/0.1，10X/0.25，20X/0.4, 40X/0.66(弹簧)，100X/1.25(弹簧,油); 所有物镜带有限位装置，均保证同轴、齐焦，所有光学镜片均防霉处理； 4、照明：6V/30W卤素灯(宽电压输入：100V-240V)，亮度可调，视场光栏中心可调； 5、镜筒组：头部为绞链式三目观察头，30度倾斜，可达360°旋转;具备瞳踞和屈光度调节功能,视度可调,光瞳间距48－76mm；两档转换100%观察；20%观察，80%摄影； 物镜转换器：内倾式内定位五孔转换器，带防霉装置； OTICS无限远色差校正光学系统，防雾、防霉光学系统； 8、机械移动载物台：钢丝传动载物台(X轴不突出)，面积182mm×140 mm；可X、Y向同轴调节，移动范围：77mm×52mm，双片夹式结构，片夹带阻力装置，带有0.1mm刻度的游标尺； 9、聚光镜组:摇出式聚光镜, N.A.0.9/0.13，带可变光栏； 10、粗微调焦装置：粗微动同轴调焦，粗动行程25mm，微调每圈0.2mm，格值2um，粗调带松紧调节；并有调焦上限位装置； 11、全新的5-12V低电压USB输入供电 12专业显微镜彩色1200万像素相机技术参数： 12.1、630万像素数码摄像装置，数据库的图像矩阵保证客户端图像显示。 12.2、能便捷地在切片内的特征微细结构做标记并存入各种语言、色彩、字号和背景的文字注释、标题、标注、多种符号，嵌入任意来源的JPEG图片、组图、音/视频，并流畅地播放； 12.3、成像及控制：本软件系统是由摄像头成像系统及载物台控制与Z轴聚焦控制组合而成的综合运行系统。成像系统部分：能通过显示器实时预览显微镜下活动图像、捕获并保存图像文件，能向Z轴聚焦控制实时反馈显微镜下活动图像实现闭环控制，以控制Z轴转动，达到聚焦目的，成像系统标定及选择，可利用测微尺等对成像系统光路及成像芯片进行几何量标定，以确定相对于每一个物镜的图像尺寸，同时记录各物镜参数（倍率、数值孔径、景深、工作距离等），并能选择设定低倍预扫描及高倍拍照时的物镜倍数，标定数据可用于后期控制与图像分析。 12.4系统部分：手动操作，能通过鼠标移动XY载物台到达指定位置、并能用鼠标控制Z轴聚焦操作。区域设定，具有扫描区域的设定及保存功能，并能在多个扫描区域以实现多切片扫描，扫描区域的数量不受限制。显微镜各物镜中心及齐焦，使在利用各物镜进行摄像时具有相同的图像中心及相近的焦面。按序预扫描，设置好用于预扫描的低倍物镜，在扫描区域内按顺序移动距离为一个视场；根据预扫描图像，可以自动确定高倍率下的范围。准确高倍率精细扫描，设置好用于拍照的高倍物镜，根据预扫定范围控制载物台聚焦、拍摄清晰图像、并将图像存盘。 12.5控制软件：自动曝光，自动白平衡; 时间可以手动调整，进行对焦修正；扫描过程中可实时抓拍图像；根据标本进行防拖影设置：可在0-2000毫秒间设置；玻片尺寸设置：玻片尺寸可以任意设置；区域设置：可任意设置单个或多个区域，进行网格化扫描；修正：可根据需要进行对焦修正，准确扫描；匀光功能，自动对视野光亮度均匀。 12.6分屏比对观察操作功能：左右和上下分屏、 四分屏等各个分屏可做独立动态分析。 配备电脑 I5处理器，512G硬盘，23寸显示，1套投影仪清晰度1080p的投影仪，0.47的DMD芯片值，音响 |
| 26 | 实木标本盒 | 150 | 1.玻璃盖面 2.密封性好 3.上漆 4.尺寸规格: 30*40*6cm（±2cm） 5.配有针插板 |
| 27 | 恒温培养箱 | 2 | 1.容量≥250L 2.温度范围 0-65℃ 3.温度均匀度 ±0.5℃以内 4.立式 5.具观察窗 6.数显 |
| 28 | 电热鼓风干燥箱 | 1 | 1.容量≥200L 2.温度范围 RT+10-250℃ 3.数显 4.具观察窗 5.柜式 |
| 29 | 万用电炉 | 2 | 1.功率 2000W 2.控温方式 旋钮 3.电热丝材质 镍铬丝 |
| 30 | 高压灭菌锅 | 1 | 1.温度 1.1灭菌:105~135℃ 1.2温度波动:＜﹢1℃ 1.3温度均匀性:＜±0.5℃ 1.4融化:50~100℃ 1.5保温:40~60℃ 2.时间 2.1灭菌:0~120min 2.2融化:0~6000min 2.3保温:0~6000min 2.4预约:99Hrs60min 3.压力 3.1设计:0.38MPa 3.2工作:0.22MPa 4.容积≥60L 5.安全保障 故障检测功能，超温停机保护、断水保护、超压自泄保护、防烫保护、过载保护、短路保护、漏电保护、独立电子超压等多重安全保障 6.数字控制面板 |
| 31 | 低温冰箱 | 1 | 1.样式：立式，单门。 2.有效容积（L）：≥250。 3.箱体材质：箱体采用优质PCM彩板，表面色泽柔和，坚固耐用。 4.内胆材料：喷涂铝板内胆，经久耐用、便于清洁。 5.标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 6.箱体配锁，确保箱内样本安全。 7.前面两个支撑脚+后面两个定向轮，方便箱体移动安放。 8.内部结构：7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 9.每层有丝管式蒸发器，降温速度快，使箱内温度在最短的时间内降低到客户用户设定的温度。 10.发泡层厚度为100mm，高效锁冷。 11.制冷剂：无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 12.精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-20℃~-40℃范围内任意设定，显示精度1℃。 13.声光报警系统：高低温报警、传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 14.运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 |
| 32 | 超低温冰箱 | 1 | 1.样式：立式。 2.有效容积（L）:≥200。 3.温度控制：高精度微电脑温度控制系统，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃。 4.显示：7寸高性能LCD电容触摸屏，显示精度0.1℃，清晰显示，界面友好，动态实时显示箱内温度、系统设定温度、环境温度、报警状态、时间等参数信息，且可连接蓝牙与WiFi，具备样本存取管理，温度数据查看及数据曲线，设置与留言板功能。 5.安全存储：14种声光报警系统（高低温报警、传感器故障报警、高环温报警、开门报警、电压异常、断电报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、系统故障等），物品存储更安全。 6.一体式把手门锁设计，可加双挂锁，选配电磁锁、刷卡、指纹、人脸识别。 7.25℃环温时，空载降温到-80℃时间≤4.5h。 8.箱体材料：优质结构钢板，经先进防腐磷化、喷涂工艺。 9.内胆材料：镀锌板喷涂，抗腐蚀，使用寿命长，清洗方便。 |
| 33 | 冰箱 | 1 | 1.样式：立式，双门。 2.有效容积：≥300L（冷藏≥180L）。 3.内部结构：冷藏室3层钢丝搁架，冷冻室3个ABS抽屉，便于存放物品。 4.箱体底部配四个脚轮，带有锁定装置，便于移动和安放。 5.无CFC聚氨酯发泡技术，加厚保温层，保温效果好，冷藏室保温层厚度50mm,冷冻室保温层厚度100mm。 6.无氟环保制冷剂，稳定可靠，不易燃易爆。 7.高清晰LCD数字温度显示，运行状态一目了然，可根据用户需求设定高低温报警温度点。 8.高精度微电脑温度控制系统，冷藏温度2~8℃、冷冻温度-10~-26℃可调，显示精度1℃。 9.冷藏温度和冷冻温度同时显示，冷藏室、冷冻室可分别单独关闭。 10.双压缩机双系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。 11.完善的声光报警：具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，物品存储更安全。 12.具有开机延时、停机间隔、断电保护等保护功能，确保运行可靠。 13.箱体标配两个测试孔，冷藏冷冻各一个。 14.箱体自带暗锁，一锁可锁上下门。 |
| 34 | 紫外灭菌灯 | 2 | 1.功率 40W 2.使用寿命 10000小时 3.电源输入 220V 4.主波峰 253.7nm 5.尺寸长度30cm以上 |
| 35 | pH计 | 1 | 1.测量范围-1.00~15.00pH 2.精度 ±0.01pH 3.测量范围-1.00~15.00pH 4.显示方式 液晶显示屏 |
| 36 | 菌落计数器 | 2 | 1.计数范围1－999（pcs） |
| 37 | 排气装置 | 1 | 1.具有方向罩 2.能独立排气 |
| 38 | 加湿器 | 1 | 1.支持缺水断电保护 2.水箱6L以上 3.湿度自动控制 4.数码显示 |
| 39 | 恒温恒湿培养箱 | 1 | 1.容量≥250L 2.使用温度范围：无加湿：0-65℃ 有加湿：10-65℃ 3.温度分辨率：0.1℃ 4.温度波动度：高温：±0.5℃ 低温：±1℃ 5.温度分布精度：±1℃ 6.控温范围：45%-90%RH 7.湿度波动率：±5% |
| 40 | 旋涡混合仪 | 1 | 1.混合方式：粉、液振动混合 2.混合频率：f=2800次/分（可强力混合） |
| 41 | 低速离心机 | 1 | 1.最高转速5000r/min，最大相对离心力4390×g。 2.时间设置范围：1min～99min 3.配备电子门锁，设有门盖保护、超速等多种保护功能 4.配置：100mlX4水平转子可选配5ml,7ml，15ml,50ml适配器 5.运行过程中可以实时修改转速、离心力和运行时间等参数 |
| 42 | 高速冷冻离心机 | 1 | 1.最高转速：16000r/min 2.最大相对离心力：17800×g 3.最大容量：50ml×6 4.转速精度：±30r/min 5.时间设置范围：1min～9h59min/1min～99min 6.温度设置范围：-20～+40℃ 7.温度控制精度：±1℃ 8.可配备多种转子12*1.5/2.2ML; 24*1.5/2.2ML; 12*5ML; 12*10ML; 48.0.5ML; 6*30/50ML;转子另配） 9.配备电子门锁，设有门盖保护、超速、超温等多种保护功能 |
| 43 | 火焰光度计 | 1 | 1.触屏控制 2.光强度0-9999 3.检测限 钾≤0.004mmol/L；钠≤0.008mmol/L 4.线性误差 钾≤0.005mmol/L； 钠≤0.03mmol/L； 5.相应时间＜8秒 6.USB数据输出 7.线性回归自动计算 |
| 44 | 电导率仪 | 1 | 1.测量范围：电导率 0.055μS/cm～199.9mS/cm；电阻率 5.00Ω·cm～18.25MΩ·cm；TDS 0.000 mg/L～100g/L；盐度 （0.00～8.00）%；温度（-5.0～135.0）℃ 2.基本误差 电导率、电阻率、TDS±0.5%FS；盐度±0.1%；温度±0.3℃ |
| 45 | 土钻 | 2 | 配吸能锤1把、击打手柄1个、50cm延长杆1个、100cm延长杆1个、直径3cm长50cm半圆槽钻头1个、刮刀1把、扳手2个、便携包1个 |
| 46 | 电子天平（万分之一） | 1 | 1.称量范围≥200.0g 2.读数精度0.1mg 3.响应时间≤2.0s 4.重复性≤0.1mg 5.秤盘外形尺寸≥80mm 6.线性误差≤0.2mg 7.校正方式为内部校正 |
| 47 | 电子天平 | 1 | 1.精度0.01g 2.称重范围 0-1000g |
| 48 | 玛瑙研钵 | 3 | 1.直径≥10cm 2.天然玛瑙，无杂质，无裂痕 3.配备玛瑙研磨棒 |
| 49 | 移液枪 | 22 | 1.量程0.1-2.5ul；0.5-10ul；2-20ul；5-50ul；10-100ul；20-200ul；50-200ul；100-1000ul；200-1000ul；1000-5000ul；2-10ml各种量程各两支。 |

商务要求：

| 序号 | 需求名称 | 需求说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交货地点 | 江西婺源茶业职业学院 |
| 2 | 交货期 | 签订合同后60天内 |
| 3 | 履约保证金 | 签订合同前，中标人向采购人指定账户缴纳合同总额的 5%作为履约保证金，履约保证金自验收合格之日起自动转为质量保证金，质保期满后且无服务质量问题及售后服务问题后十五个工作日内，一次性无息退还质量保证金。 |
| 4 | 付款方式 | 验收合格后采购人向中标人支付百分之八十80%合同款项，质保期满后60天内支付百分之二十20%合同款项。采购人付款前，中标人须开具合法、等额的普通发票，否则采购人有权拒绝付款并无需承担违约责任。 |
| 5 | 报价方式 | 以人民币报价，本项目为交钥匙工程，所有安装调试、产品运保费、 代理服务费等相关一切费用均包含在投报总价中。 |
| 6 | 安装调试与验收 | 1、中标人在验收活动中必须遵守采购人的有关规定和合同约定； 2、进行本项目合同项下所有货物验收所涉及的所有费用均由中标人 负责承担。 |
| 7 | 售后服务 | 1、中标人必须提供所有产品自最终验收合格、签署验收合格证书并 办理移交手续之日起两年的质量保证期。 2、质保期内，所提供的售后服务不收取任何费用，因合同货物质量 原因导致修理或更换部分的质保期从完工验收合格之日起算。 |