德兴市人民医院采购脉动真空压力蒸汽灭菌器

及洁净蒸汽发生器设备询价公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对德兴市人民医院拟采购的脉动真空压力蒸汽灭菌器及洁净蒸汽发生器设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 1台 | 用途：适用于织物敷药、手术器械、器械器皿的消毒灭菌。 灭菌室容积：1500升 门的控制方式与密封： 双门通道型、机动门、带有压力安全联锁功能、双门互锁，保证检查包装及灭菌区与无菌物品存放区的有效隔离，两端都具有灭菌结束提示功能，根据设备运行情况实时显示工作状态，采用条形状态指示灯提示。 行程、闭合开关：用于决定门封板升降高度位置检测的开关，数量不少于4个。 两端的门都应能同时明确显示两端门的开关状态、运行、报警、结束等信息，出仓门必须配置急停开关。 门胶条由高温硅橡胶制成，嵌于灭菌腔体端面凹槽内而不是位于门上。 门板和齿板材质为S30408不锈钢，并经过电解抛光处理，不接受刷漆处理的碳钢材质的门齿条和门档条。与主体啮合齿数≥14个，门板加强筋板数量≥6个。提供盖有厂家公章的产品实景照片，以便交货时查验。 动力方式：交流电机带齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。两端的门电机，分别具有独立的电机保护电路板，当过载运行时，应可发出报警信号并自动切断电机运行。 4、疏水方式：内室疏水采用程序控制自动疏水。 5、设计压力与温度： （1）内室要求：-0.1~0.3MPa,夹套要求：0～0.3MPa；设计温度：≥148℃；15年的设计使用寿命； （2）提供设计单位、制造单位同时盖章的压力容器证明文件，并提供产品铭牌照佐证。 6、灭菌室内壁和门的材质及厚度：内壁厚度≥6mm,门板厚度≥8mm；S30408不锈钢或更优的材质。 7、夹套材质及厚度：≥6mm厚S30408不锈钢或更优。 矩形环形加强筋结构，欧版设计，环形加强筋个数≥6个。 8、控制系统和软件： PLC作为主控制器微电脑控制器，带有与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口，且免费提供与追溯系统连接的软件通讯协议。 具有国家知识产权局颁发的软件著作权登记证书以证实制造商具有自主知识产权。 （3）具有国家级权威实验室出具的嵌入式软件产品检测报告，证实软件的功能性、安全可靠性、易用性、易安装性、适应性；证实用户文档的完整性、正确性、一致性、易理解性、易浏览性。 （4）可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口。可实现脉动真空压力蒸汽灭菌器、全自动清洗消毒机、过氧化氢低温等离子体灭菌器的统一联网控制和质量追溯系统及相关设备实现联网，保存数据。实现所有机器硬件无缝连接。 9、显示与操作方式： 配有不小于7英寸真彩色触摸屏作为人机界面，灭菌程序的压力、温度、时间值可根据需要自行设定，自动打印过程参数。具有USB等接口方便网络连接。分辨率800×480。可通过U盘脱机烧写或网络远程升级程序。 触摸屏处理器不低于600MHz，LED背光灯；容量不低于128M Flash和128M RAM；防护等级不低于IP65；支持SD卡扩展存储；外部接口支持COM1(RS232)、COM2(RS485)扩展（COM3、COM4)；支持10/100M自适应以太网口；可扩展CAN接口。 10、记录方式： 同时支持两种记录方式。 （2）微型打印机打印记录：通过内置微型针式打印机实时打印过程数据，不接受热敏打印机打印记录，纸质记录在普通办公环境下存放3年仍清晰可辨。 11、数据存储功能：通过触摸屏可存储至少3年的灭菌过程数据，可随时调阅和打印已存数据。 12、超压检测与保护： （1）不少于两个压力变送器,分别实时检测采集夹套和内室的压力数据；压力开关用于压缩气检测及报警。 （2)内室和夹套，除了分别具有安全阀外，还应有压力变送器进行超压实时监测和保护。 13、信息接口：可与信息管理与质量追溯系统电脑进行连接的接口，可实现自动传输数据给信息管理与质量追溯系统。 14、程序选择：设置有织物132℃，织物121℃，包装器械，管腔器械，植入性器械，橡胶，等常规程序，同时配置有真空测试，BD测试，泄露测试，PCD管腔测试等测试程序，具备专门的预热程序、干燥功能、密封圈安装与弹出程序，同时配置有一组自定义程序，可由用户自行设定灭菌参数进行运行操作。 15、低温补偿：有低温、高温报警和误操作保护、具有多档低温补偿装置。 16、真空泵： 直联式水环真空泵，泵体与电机的连接不得采用皮带传输连接方式，避免皮带传输造成的故障。 真空泵具有专用降噪消音装置。为保证抽真空的深度和冷空气有效排除效果，抽气速率应不小于108m³/h。 17、管道材质：不锈钢304管路，卡箍连接；合同另有材质约定时，从其约定。 18、主要控制阀门： 气动角座阀数量≥6个，气动阀材质要求为不锈钢，气动阀无故障动作寿命≥400万次。循环水进水阀和冷凝器进水阀数量≥2个。 用于门密封与泄压的电磁换向阀采用两位五通阀而非普通电动球阀。 19、维护保养：自动统计部件使用状态，及时警示维护保养信息，并及时提供给用户。 20、空气过滤器：过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99.97%。 21、装卸载装置： （1）不锈钢304材质灭菌内车通过不锈钢304材质装卸载车进出灭菌室。灭菌内车层高应可调节，以适应不同器械包的尺寸要求。 （2）数量：每台设备配置装卸载车2辆、灭菌内车1辆。 22、蒸汽供应方式：采用外部蒸汽供给。 23、资质要求： 要求生产厂家同时具有压力容器制造许可证和压力容器设计许可证，要求压力容器铭牌、容器竣工图、整机铭牌三者上标识的企业名称应一致。 （2）公司具有ISO9001和ISO13485认证证书，具有ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。 |  |
| 2 | 洁净蒸汽发生器 | 1台 | 用途：为高温灭菌设备提供洁净蒸汽源。 产品尺寸：L*W*H1135*1200*1450mm。 3、额定蒸汽量：172kg/h ，额定加热功率：120KW，额定蒸汽压力：0.8Mpa。 4、水压实验压力：1.05Mpa。 5、采用电脑焊接液晶显示全自动智能电控系统： 锅炉操作系统为全自动控制，电路板的焊接均为电脑焊接。 6、饱和蒸汽温度：175℃。 7、加热管：2台*4组*15kw。 8、内部结构设计：水容积小于30L，免办锅炉证，炉胆装有内置式汽水分离器。 9、单台配线要求：≧95mm2 10、多重联锁安全保护功能： 产品装有安全阀、压力控制器等超压保护、极限低水位保护、漏电保护器功能。 11、安全阀自动排放装置。 12、功率分档切换功能。 13、电源断相保护功能。 14、附件：安全阀；蒸汽阀；排污阀一个；止回阀2个；压力控制器1个；压力表：轴向Y60 1.6MP1个。 15、随机文件：锅炉设计图纸、质量证明书、说明书、保修卡、发货单。 16、资质：厂家具有B级锅炉设计和制造的ISO9001认证证书、ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证。 |  |

二、公告时间：2021年9月14日— 9月20日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2021年9月20日 17:30时前。（工作日上午9:00-11:30，下午2:30-5:30）

2.地点：德兴市卫健委财务股(德兴大厦A3-22)。

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料；

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：王虹13755322380

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：

0793-7518783驻德兴市卫健委纪检监察组

0793-7522142德兴市医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：（具体时间另行通知）

地点：德兴大厦三楼A3-5

五、参询单位需提供的相关材料

1.响应函；

2.询价品种报价表（格式见附表1）；

3.产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4.参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5.参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6.参询产品的相关资质证明材料：

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7.产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8.参询企业的资质证明材料：

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件；

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

2.参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

3.参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

4.参询文件及往来函件均须用中文书写。

5.参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

6.参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单，纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。有多家参询单位提供同一品牌型号的产品，按照政府采购法相关规定，选择其中报价最低的参询单位参与最后的价格征询会商。如参询单位不足三家供应商，参询产品不足三个品牌，均视为参询基本条件不满足，当日参询会终止。

2.参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

3.所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

2.在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

3.价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1. 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

2.科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

3.质量优先、价格合理、售后有保障。

4.以综合评价为原则，性价比优先。

德兴市卫生健康委员会

2021年9月14日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |