铅山县人民医院医疗设备采购征询会公告

（数字胃肠机、便携式全数字彩色多普勒超声、全数字超声显像诊断仪、体外冲击波碎石机）

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对铅山县人民医院采购数字数字胃肠机、便携式全数字彩色多普勒超声、全数字超声显像诊断仪和体外冲击波碎石机医疗设备进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字 胃肠机 | 1台 | 1.总体要求 设备用途：该设备主要用于消化系统检查造影、全身各部位非血管介入治疗检查、临床应用及其他放射影像学应用，能实现全身各部位的数字化平板透视及摄片。若有优于本“要求”指标者请说明，必要时提供技术白皮书供院方及评判专家审核，作为加分依据 主要参数 说明 2.X线发生以及控制系统 2.1 高压发生器与整机同一品牌，发生器输出功率：≥65KW 2.2 最大电流 ：≥900毫安 2.3 透视电流（非脉冲透视）：≥6mA 2.4 连续透视电压：≥40-125KV 2.5 球管热容量：≥ 400 MHU 2.6 球管焦点大小：≤0.6/1.2毫米 2.7 焦点功率：≥40/90KW 3.数字平板探测器 3.1 探测器与整机同一品牌，探测器结构，整板无拼接设计，材料为非晶硅，表面涂层碘化铯 3.2 无拼接整板最大摄片野：≥43cm*43cm 3.3 像素尺寸：≤140微米 3.4 空间分辨率：≥3.4线对/毫米 4.检查床部分 4.1 要求岛屿式一体化可倾斜床面遥控检查床，带有消化系统造影专用压迫装置。采用低吸收集量的碳素纤维高强度床板，可通过单一遥控杆自定义实现单独或复合运动 4.2 床面倾倒范围：≥－40/+90度 4.3 横向移动范围：≥±20厘米 4.4 影像系统移动范围：≥90厘米 4.5 支持AEC APR摄影 5.图像采集工作站 5.1 主控器：病人资料处理、图像显示及图像传输等，配备最新版本的专业平板图像处理软件 5.2 操作系统： 采用WINDOWS 操作系统，全中文操作界面 5.3 操作方式： 鼠标＋键盘 5.4 图像处理功能： X线嚗光野确认、伽码曲线灰阶校正、图像锐利化处理、图像显示增强处理，能够调节亮度、对比度，边缘增强、放大、局部放大、图像能上、下、左、右旋转90/顺逆、图像测量，图像剪裁功能等功能 5.5 具有多级边缘增强、噪音抑制功能 5.6 具有自定义预置文本标注功能 5.7 具有放大镜功能： 方便观察图像细节，可调节放大镜大小和倍数 5.8 具有图像剪裁功能 5.9 具有AP/PA、L/R定位标记 5.10 具有多幅图像显示 5.11 具有造影检查分类软件包 5.12 连续透视采集帧率：在430×430mm视野、1024×1024像素矩阵下采集帧率≥25帧/s 5.13 透视末帧图像定格功能（LIH）,透视图像实时存储 5.14 采集图像电影回放；回放速度任意可调；并可逐帧回放 6.其他配件： 6.1 床边控制器、钡杯架，肩托，病人用手柄，头端病人用手柄等完备的附件，具有双向对讲系统 |  |
| 2 | 便携式全数字彩色多普勒超声 | 1台 | 设备用途说明：用于腹部、妇产科、产科、心脏、外周血管、矫形外科、急诊等检查，具备软件升级能力，能满足将来不断扩展的临床应用需求。 1. 彩色多普勒超声诊断系统主机，Windows操作系统，可连续升级（提供盖制造商公章主机操作系统桌面图片证明） 2.≥15英寸高清彩色液晶显示器，显示器可独立于主机进行角度调节 3. 主机内置探头接口≥2个。 4. 具备中文操作界面板及菜单。 5. 谐波成像单元，可用于所有探头 6.解剖M型成像单元≥3条取样线，腹部探头及相控阵探头均可实现 7. 实时宽景成像单元，要求腹部、高频、阴道探头均可支持 8.可拓展实时三维成像，并具备腔内实时三维成像功能 9. B-FLOW 灰阶血流成像；VS-FLOW空间向量血流成像，2级可调 10.空间复合成像 11.B/C模式实时双幅对比成像 12. 一键自动优化，包括二维、彩色血流及频谱多普勒 13.放大功能，超声图像具有三种放大模式。 14.具备测量、分析及报告功能： 15. 自定义测量快捷键：支持产科、妇科、心脏等测量 16.具备图像存储、电影回放及病案管理单元 17. 内置硬盘≥320G 18.内置超声工作站：记录病人报告、图像，可修改、导出、检索和打印等 19.具备系统激活显示界面功能，实时显示功能激活状态、激活日期及使用天数 20. 备份/恢复功能：可以将系统中所有检查类型参数、名称导出备份到指定位置，需要恢复时，导入备份文件即可恢复 21.外设和附件：主机内置锂电池独立供电，为方便维护，电池需为独立体，从仪器外部安装拆卸 |  |
| 3 | 全数字超声显像诊断仪 | 1台 | 主要适用于腹部、产科、妇科、泌尿科、浅表器官、小器官、心脏、外周血管、矫形外科等临床的检查与诊断。 1、成像技术：全数字波束形成器,实时动态聚焦、动态孔径成像、动态声束变迹。 2、灰阶：256灰阶。 3、电影回放：256帧。 4、显示模式：B、2B、4B、BM、M、ZOOM B、 5、扫描模式：电子线阵、电子凸阵、微凸阵，经阴道，经直肠扫描。 6、显示深度：≥25cm。 7、图像调整：上/下翻转，90°旋转，黑白反转。 8、图像动态范围：≥180dB。步进4可视可调。（须提供盖有制造商公章的最大值图片证明） 9、具备定位中线，可实现动态测量（须提供盖有制造商公章的图片证明） 10、灰阶：0－23级可调。 11、声输出功率：0%－100%可视可调。 12、TGC调节：8段。 13、图像放大： 实时区域放大8倍，10级可调。 14、具备画中画放大功能 。 15、腹部凸阵探头频率：变频2.0～5.0MHz，基波频率（2.0/3.0/3.5/4.5/5.0）5段可选； 角度≥80°。（须提供盖有制造商公章的探头频率变化证明文件） 16、输出接口：Video out、 USB、RJ-45、VGA、S端子视频接口、打印控制口。 17、图像存储：双USB接口，外接U盘，海量存储；图像暂存功能。 18、操作界面：中英文操作界面，可自由切换，并具有中文、英文输入。 19、自定义热键：7个自定义热键可供使用，可将一系列复杂的操作过程定义到一个简单的按键上。 20、图像注释短语：系统内置300个以上标准化的常用注释短语直接引用，还可自定义其它注释短语供日后直接引用，此外，医生可任意输入数字、字母及其它符号。 21、探头接口：1个 22、带背景灯光硅胶按键。 23、常规测量：距离，面积，周长，心率，斜率，双平面容积测量，Simpson,椭圆法面积比，轨迹法面积比，轨迹法面积缩减百分比，长度缩减百分比 24、计测软件包：产科，妇科，心脏，泌尿科，小器官，外周血管，腹部，矫形外科 25、具备生长曲线及报告功能 |  |
| 4 | 体外冲击波碎石机 | 1台 | 用途：用于治疗泌尿系结石 1. 配置透镜式电磁式冲击波源 2. 冲击波源配有智能化负压装置（提供相关证明文件） 3. 波源电气参数, 高压放电范围： 10~18kV, 脉冲前沿≤ 0.5(S, 脉宽≤ 1(S 4.焦斑范围：7.5×7.5×±40mm 5. 冲击波源焦距≥130mm, 冲击波源、L臂和B超定靶装置可旋转180°以上实现上下定靶和碎石 B超双定靶系统 1. 电动定靶系统 2. 冲击波脉冲波形实时显示屏（提供图片资料证明） 3. 触摸屏显示工作参数 4.PLC可编程逻辑控制 治疗床 1. 治疗床与主机分体，为独立治疗床，与主机相互独立和自由推移 2.治疗床三维运动幅度 水处理系统 1. 水循环装置 2.水自动去气装置 3.超温报警和保护装置 图像工作站系统 具备影像图文管理 影像分析和储存 病例分析与管理系统 激光打印机 |  |

二、公告时间

2021年9月16日—9月22日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：9月16日—9月22日17:30时前

2.地点：铅山县卫健委项目办

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：祝先生0793-7962077  13870341865

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-5332328

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年9月23日下午14：30

地点：铅山县卫健委1号楼三楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，委机关纪检监察工作人员对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在委机关纪检监察工作人员监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

铅山县卫生健康委员会

2021年9月16日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |