铅山县人民医院医疗设备采购征询会公告

（便携式彩超、多普勒血流探测仪、超声波清创机）

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对铅山县人民医院采购便携式彩超、多普勒血流探测仪和超声波清创机医疗设备进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标 （基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式 彩超 | 1台 | 一、产品用途 腹部、血管、心脏、急诊、ICU、疼痛科、麻醉科、小器官与浅表组织等全身应用 二、系统技术参数 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机 整机重量≤6KG ≥15寸高清晰、医用专业显示屏 数字波束增强器 多倍波束合成 二维灰阶：≥256 组织谐波成像模式 斑点抑制成像 具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥2条，能360度任意旋转角度，同时要求支持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式） 超宽动态血流技术 具备实时宽景成像，要求支持凸阵、线阵和相控阵探头，扫描速度提示，宽景最大扫描长度≥90CM 独立角度偏转 扩展成像，要求凸阵、线阵探头可用 实时双幅对比成像 高分辨率血流成像 支持穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调 三、电影回放及原始数据处理 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影 支持保存后的图像对比分析（动态、静态） 原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 四、检查存储和管理（内置超声工作站） 检查存储≥240G硬盘 ，为固态硬盘，速度快，低功耗 内置超声工作站，多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 |  |
| 2 | 多普勒血流探 测仪 | 1台 | 1、内置高容量可充电镍氢电池，可以反复充电使用。 2、流速测量范围：双向连续波（CW）10-50cm/s±10%。 3、超声探头工作频率：8.0MHz±10%；血流探测深度：≥8mm。 4、主机内含自动测量血压模块，全自动充气、放气测量血压。血压测量范围：范围：0-250mmHg，允差：±5mmHg。袖带充气速度：达到最大压力的时间≤30s。 5.系统自动识别并自动选择取最佳波形和最高血压值； 6、设备正常连续工作时间应≥4小时。 7、主机内置高速打印机，内置打印，也可通过外接电脑连接打印机。 8、探头手柄装有按键，可随时控制探头工作（冻结、充放气功能）；在无信号时具有自动关机功能； 9、全自动计算ABI、TBI值,并可显示血管参数S、MN、HR。 10、设备为国产，注册证包含软件部分，软件可升级同品牌肌电图机软件。 |  |
| 3 | 超声波清创机 | 1台 | 一、主机 1、一体化设计,主机频率：18KHZ-100KHZ. 2、具有超声波清创功能，适用于治疗各类外伤、手术切口、污染或者感染伤口/创面以及难愈合伤口、软组织创伤、开放性骨折清创等； 3、具有蠕动泵负压废液回收功能:硅橡胶管路，灭菌后可以反复使用，成本低. 4、具有蠕动泵脉冲冲洗功能:硅橡胶管路，灭菌后可以反复使用，成本低. 5、超声工作频率： 40 KHz±10KHz，频率自动跟踪≤6秒，功率有高、低两档选择； 6、具有定时装置，其控制时间误差为±3s； 7、有效超声输出功率：0-50瓦，消耗电源功率： ≤280 W； 8、清创液体流量：0-200ml/min，液体输入通道有2个。 9、废液回收系统 废液回收流量≥400ml/min. 10、冲洗时最大流量≤1000ml/min. 二、治疗手柄 1、治疗手柄采用钛合金材质，耐磨耐用，性能稳定可靠振动幅度≥80μm； 2、可重复使用，采用高温高压、等离子或熏蒸方式灭菌消毒 3、治疗手柄有多种可选，配置有不同形状的整只手柄，适合各类不同创面治疗。 8，手柄出液口温升≤10度。 三、工作条件： 按防电击类型分类：Ⅰ类 按防电击程度分类： BF型 脚踏开关防水类型： IPX1 环境温度：0℃-40℃ 相对湿度：≤80% RH 大气压力：700 HPA-1060 HPA 电源电压：85V AC～245V AC 电源频率：50 Hz/60hz±1Hz |  |

二、公告时间

2021年10月29日—11月3日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：10月29日—11月3日17:00时前

2.地点：铅山县卫健委项目办

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：祝先生0793-7962077  13870341865

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-5332328

四、价格征询会时间、地点

时间：2021年11月04日下午14：30

地点：铅山县卫健委1号楼三楼会议室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供产品生产厂家盖章的产品详细参数技术白皮书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4厂家售后服务方案及承诺书；

7、产品业绩材料（需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件）；

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，委机关纪检监察工作人员对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在委机关纪检监察工作人员监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

铅山县卫生健康委员会

2021年10月29日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |