## 上饶市广信区卫健委彩色多普勒超声诊断仪设备采购询价公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对广信区卫健委彩色多普勒超声诊断仪设备采购项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 一批 | 一、用途说明：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑、盆底及其它 二、基本配置及技术指标 1、≥21”高分辨率医用彩色液晶显示器，≥13”彩色液晶触摸屏,触摸屏可独立调整角度 2、激活的探头接口≥4个，可互换 3、空间复合成像技术，支持多档位调节 4、腔内实时温控技术，温度值在显示器上体现 5、支持手动、自动回放，支持4D 电影自动回放 6、支持不同探头多幅图像同屏动态回放，回放速度可调 7、原始数据处理，可对图像进行离线参数分析，支持二维、M型、频谱模式等 8、多种图像格式传输：支持JPEG、WMV、BMP、AVI、TIF等格式输出 9、支持图像一键存储到本地及USB外设 10、Auto Face胎儿面部自动识别：通过自动识别胎儿脸部结构，一键去除遮挡胎儿面部的组织 11、具备心脏自动测量软件 12、具备血管内中膜自动测量功能 13、具备产科智能测量软件及智能分析，包括头围、双顶径、腹围和股骨（BPD、HC、AC、FL） 14、频谱多普勒模式，包括脉冲多普勒，高脉冲重复频率、连续多普勒及相关测量软件 15、高端彩色多普勒超声诊断仪二维、彩色、多普勒均可分别独立变频段数≥5 段 16、支持探头类型：凸阵、相控阵、线阵、腔内、容积、双平面、腹腔镜、经食道探头等 17、腔内探头: 不使用扩展成像技术情况下二维角度≥180°,扩展情况下二维角度≥210° 18、探头配置，腹部、浅表、心脏、腔内共四把 19、选配内置锂电池独立供电，具有充放电及电量提示，断电后可独立工作≥1小时 20、工作站电脑及彩色打印机1套 21、提供加盖制造商公章技术确认函佐证 22、整机保修二年，维修2小时响应，24小时到场。 |  |

二、公告时间

2022年9月27日— 2022年9月30日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2022年9月30日17时前

2.地点：广信区卫生健康委后栋四楼妇幼股

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：史平平 13979391191

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：

0793-8440788  广信区卫健委党建办（监察室）

0793-8448715  广信区医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301  上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：具体时间另行电话通知，迟到者将取消参询资格。

地点：广信区卫生健康委后栋四楼健教室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的产品详细技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

7、产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开胶装，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

上饶市广信区卫生健康委员会
                2022 年9月27日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |