上饶市广信区第五人民医院医疗设备采购询价公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对上饶市广信区第五人民医院拟采购的1.5T核磁共振(等一批）设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

一包1.5T核磁共振和床悬吊式数字平板X线成像系统(DR）

二包64排螺旋CT一台

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T核磁共振 | 1 | 一、技术参数 （一）磁体系统 1、磁体类型超导磁体； 2、磁场强度1.5T； 3、屏蔽方式主动屏蔽； 4、磁场均匀度(V-RMS，典型值)； 5、10cmDSV≤0.015ppm； 6、20cmDSV≤0.06ppm； 7、30cmDSV≤0.2ppm； 8、40cmDSV≤0.65ppm； 9、液氦消耗量：零消耗； 10、液氦容量≥1600升；（≥1800此项可加分） 11、磁体长度(不含外壳)≥170cm；（优于此项可加分） 12、病人检查通道最窄孔径≥60cm； 13、磁体重量（含液氦）≥4.5吨；（优于此项可加分） （二）梯度系统 1、最大单轴梯度场强(非有效值)≥33mT/m； 2、最大单轴梯度切换率(非有效值)≥120T/m/s； 3、满足最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率同时达到； 4、最大X、Y、Z轴扫描FOV≥45cm； 5、具备软件降噪技术； 6、具备硬件降噪技术； 7、梯度冷却：水冷； 8、梯度控制技术：全数字实时发射接收； 9、工作周期：100%； （三）射频系统 1、射频系统：光纤射频系统； 2、射频发射功率≤30kW；（≤12kW可加分） 3、射频发射带宽≥600kHz；（≥1000kHz可加分） 4、相控阵射频同时并行终端传输通道数：必须提供且要求射频通道数≥8个； 5、各通道接收带宽≥0.45MHz； 6、射频接收采样率(SamplingRate)≥60MHz； （四）射频接收线圈 具备头颈联合相控阵线圈≥8通道； 具备腹部相控阵体表线圈≥8通道； 具备全脊柱相控阵线圈≥8通道； 具备通用柔性线圈； 具备正交发射接收头线圈； 具备各线圈均需支持并行采集功能并兼容EPI序列； 医院可根据临床需要选择（增加或删减）； （五）主机计算机系统； 功能与设备性能匹配，配有与本机性能匹配的软件系统，属最新型号；要求具备同时进行扫描、后处理、图像重建、存储、打印及传输等，具备操作简单、存储容量大、性能稳定等特点；有完整的Dicom3.0影像链及WorkList功能配置，便于连接PACS网。系统后处理功能 1、具备3D、MPR、SSD、MIP后处理； 2、具备其他后处理与本机功能匹配软件； （六）检查环境 1、流程优化技术； 2、具备头部流程优化技术，DOTBrain或ReadyBrain或SmartExam； 3、具备腹部流程优化技术，DOT或者APx技术； 4、具备脊柱流程优化技术，DOT或者EPA技术； （七）后处理接口 1、具备软件控制照相、激光相机接口及远程维修遥控； 2、具备DICOM发送/接收/查询/检索/基本打印； （八）扫描参数 1、最短TR(128x128)≤5ms； 2、EPI最短TE(128x128)≤1.2ms； 3、EPI最短TR(256x256)≤5ms； 4、EPI最短TE(256x256)≤1.6ms； 5、最大扫描视野≥48cm； 6、最小扫描视野≤2cm； （九）扫描序列 1、自旋回波(SE)及快速自旋回波（FSE）； 2、反转恢复（IR）； 3、梯度回波(GRE)； 4、平面回波(EPI)； （十）高级应用技术 1、体部及神经成像； 2、具备腹部快速扫描--3DVIBE或LAVA或4DTHRIVE； 3、具备弥散（含全身弥散）及灌注成像及定量后处理分析； 4、呼吸导航技术； 5、具备磁共振水成像---覆盖胰胆管成像、尿路造影、椎管造影、脑室造影及涎腺导管造影； 6、3DASL及完整的定量后处理分析； 7、具备全中枢神经系统成像，使用一体化线圈或专用线圈； （十一）血管、心脏及肿瘤成像技术 1、具备2D/3DTOF法技术、PC法血管成像及增强血管造影成像，并具有智能造影剂跟踪技术； 2、具备门静脉成像技术； （十二）心脏成像 1、具备常规形态学成像； 2、具备增强扫描； （十三）并行采集技术 1、具备基于图像算法，mSENSE或ASSET或SENSE； 2、并行采集加速因子≥4； 3、具备各种伪影校正技术； （十四）其他产品 具备空调； 具备水冷机一套。 |  |
| 2 | 床悬吊式数字平板X线成像系统(DR) | 1 | 一、总体要求 1、用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位拍摄的天轨悬吊臂结构，悬吊机架可实现自动运动，可电动切换机架的立位拍摄及卧位拍摄，并可实现一键自动摆位功能。 2、为保证整机兼容及售后保障，投标产品配备高压发生器、平板探测器为同一制造商。 二、技术参数 （一）高压发生器 1、高压发生器功率≥65kW 2、管电压可调范围：40～150kV 3、曝光时间范围：最小曝光时间≤1ms，最大曝光时间≥10s 4、最大输出电流≥500mA 5、最大电流时间积≥800mAs （二）X线球管 1、球管焦点≤0.6/1.2mm 2、阳极热容量≥300kHU 3、球管悬吊支架 4、井字轨悬吊结构 5、双模式吊架运动模式：电动+手动 6、球管架垂直运动距离≥140cm 7、球管架沿纵轴运动距离≥300cm 8、球管架沿横轴运动距离≥200cm 9、球管套可沿垂直轴旋转范围≥±90° 10、球管套可沿水平轴旋转范围≥±120° 11、具备临床常用自动摆位功能≥11种 （三）无线平板探测器（双板，整板非拼接） 1、探测器尺寸≥430mm×430mm 2、像素尺寸≤140um 3、采集灰阶度≥16bits 4、空间分辨率≥3.4lp/mm 5、采集距阵≥3000×3000 （四）胸片架 1、胸片架垂直运动范围≥145cm 2、探测器中心距地面高度≤370mm 3、平板探测器可绕水平轴旋转范围≥0°~90° 4、支持平板在线充电 5、X射线管组件与探测器可自动跟随 （五）近台操控系统 1、具备近台操控彩色触摸屏 2、屏幕尺寸≥11英寸 3、屏幕显示可依据重力方向自动调整显示的方向 4、可显示患者的详细登记信息 5、可调整曝光参数（kV，mA，mAs等） 6、可调整部位选择 7、显示摆位图示化引导提示 8、具备患者体型选择 9、束光器视野快速切换 10、可以显示SID数值 11、可通过触控系统一键摆位 12、可显示曝光图像预览 （六）摄影床 1、配备固定式升降摄影床 2、四向浮动床面板，浮动床面移动范围：纵向≥800mm、横向≥250mm 3、滤线器纵向范围≥530mm 4、床面板下表面至平板探测器接收面距离≤65mm 5、床面最大承重≥200kg 6、床面板解锁方式：脚踏方式电磁解锁 7、支持平板在线充电 8、X射线管组件与探测器可自动跟随 9、床面升降行程≥260mm （七）图像采集工作站 1、windows7及以上操作系统 2、操作界面语言采用中文设计 3、高压发生器控制与系统操作高度集成，可在系统界面上进行高压发生器曝光参数的调节、设置和显示 4、具有图像放大及漫游功能 5、具有曝光参数记录和显示功能 6、具有边缘增强功能 7、具有窗宽窗位调节功能 8、具有图象翻转及旋转功能 9、具有图像正负像翻转功能 10、具有图像标注功能 11、具有DICOM图像导出存储功能 12、具有病人登记，信息管理功能 13、支持DICOM3.0：WORKLIST，MPPS 14、具有统计功能，可统计曝光数量，拍摄部位，拍摄量等 15、售后响应时间24小时，电话响应2小时，免费提供技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。 |  |
| 3 | 64排螺旋CT | 1 | 一、主要参数 机架系统 1、机架孔径：≥70cm； 2、滑环类型：低压滑环； 3、球管焦点到等中心点的距离：≤55cm；（优于此项可加分） 4、球管焦点到探测器的距离：≤98cm；（优于此项可加分） 5、机架内部冷却方式：风冷，如有水冷必须提供水冷； 6、机架驱动方式：高精度数字钢带； 7、机架控制面板：≥2套； 8、机架触摸液晶屏幕配置：有； 探测器 1、探测器类型：集成化探测器； 2、亚毫米探测器排列≥64排； 3、每排探测器物理个数≥848个； 4、探测器单元总数≥54272个； 5、共轭或飞焦点采集技术：具备； 6、采样率≥4600Hz； 7、轴位扫描成像≥128层/360°； 8、亚毫米探测器物理覆盖范围≥40mm； 球管及高压发生器 1、高压发生器功率（非等效）≥72KW； 2、球管阳极热容量≥7Mhu； 3、最大散热率（非等效）≥1000KHU/min； 4、球管最小输出电流≤10mA； 5、球管最低电压≤80KV； 6、球管最高电压≥140KV； 7、球管电压选择范围≥3档，80/100/120/140KV； 8、小焦点≤0.45㎡；（优于此项可加分） 9、大焦点≤0.85㎡；（优于此项可加分） 10、最大毫安输出（非等效）≥560mA； 扫描床 1、床水平移动范围≥1600mm； 2、床水平移动速度≥100mm/s； 3、床面可降至离地面最低距离≤430mm； 4、床定位精度≤±0.25mm； 5、床载重量≥227KG； 扫描参数 1、机架360度最快转速≤0.4秒； 2、最小扫描层厚≤0.625mm； 3、定位像长度≥160cm； 4、定位像方向：后前，前后，左右侧位，任意角度； 5、最大螺距≥1.5； 6、最低可分辨CT值≤-1024Hu； 7、最高可分辨CT值≥+3070Hu； 图像质量与剂量 1、可视空间分辨率≤0.35mm； 2、密度分辨率：5mm直径圆，密度差0.32%时的剂量≤27mGy； 临床应用软件 MPR：具备； MPVR：具备； 3D软件包：具备； 最大密度投影MIP：具备； 最小密度投影MinIP：具备； 表面三维SSD：具备； 模拟手术刀技术：具备； 透明技术：具备； 三维容积显示VR：具备； 三维血管CTA：具备。 |  |

二、公告时间

2022年12月12日— 12月14日

三、报名时间、地点及方式

1.时间：2022年12月14日17时前

2.地点：广信区卫生健康委员会后栋楼四楼妇幼股

3.报名方式：

（1）现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

（2）外地参询企业可以电话报名，相关印证材料邮寄或电子版发送。

4.联系人及联系方式：史平平13979391191

廖慧君13755364491

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：

0793-8440788  广信区卫健委党建办

0793-8448715  广信区医疗设备器械采购领导小组办公室

0793-8177301  上饶市医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：具体时间另行通知

地点：广信区卫生健康委员会后栋楼四楼健康教育室

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的产品详细技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

- 产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开胶装，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由市卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

上饶市广信区卫生健康委员会

2022年12月12日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |