弋阳县医疗设备采购征询会公告

根据《上饶市医疗设备器械采购内控工作监督管理办法（暂行）》的具体要求，现对弋阳县人民医院拟采购的贴息贷款项目（超声类）设备项目进行公开询价。本次公开征询情况将作为采购人编制政府采购招标文件最高限价、主要技术指标及配置的参考依据，欢迎广大符合要求的生产企业及经营企业积极参与。现将有关事项公告如下：

一、采购项目及需求

| 序号 | 品目 | 数量 | 主要技术指标（基本配置和功能要求） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪 | 1台 | 高端四维彩色多普勒超声诊断仪 一、主要用途： 产前筛查、腹部、浅表组织与小器官、外周血管、胎儿心脏及科研的高档次四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断等。 二、产品参数 1、主机LCD显示器≥22英寸，分辨率≥1920×1080，全方位关节臂旋转；操作台LCD多点触控彩色触摸屏≥12.1英寸； 2、具有全数字波束形成器； 3、具有数字化二维灰阶成像单元； 4、 具有数字化彩色多普勒单元； 5、具有数字化能量多普勒成像单元； 6、具有专门的高分辨率血流成像模式，提高对细小血管、低速血流的检测能力，支持所有探头； 7、具有二维灰阶血流成像，支持二维彩色多普勒成像立体化呈现； 8、具有组织多普勒成像技术； 9、具有数字化频谱多普勒显示和分析单元； 10、组织二次谐波成像支持所有探头； 11、具有实时空间复合成像技术； 12、具有凸型扩展技术； 13、具有宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头； 14、具有胎儿自动识别技术，可实时跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率； 15、具有四维超声应用，容积成像具备透视轮廓剪影技术； 16、具有可偏转连续波多普勒，支持凸阵探头，方便胎儿心脏血流速度测量； 17、具有容积探头扫查角度自动偏转技术； 18、具有容积成像和虚拟光源移动技术； 19、具有任意切面成像功能，用于3D/4D模式或存储的容积数据，对于不规则结构，可结合容积对比成像或厚度成像提高对比分辨率，可选择直线、弧线、折线、任意曲线四种切割方法； 20、在生殖领域，备具四维子宫输卵管造影技术及智能卵泡、窦卵泡监测功能，具有智能子宫3D、4D成像技术，可快速诊断子宫畸形； 21、具有胎儿心脏应用解决方案，包括STIC（时间空间相关成像）、智能胎心三维导航、可快速显示胎心筛查要求的8个标准切面，为结构性胎心病的诊断提供完整解决方案； 22、容积探头和软件功能满足盆底超声技术的要求，具有盆底测量软件包，同时具备盆底超声扫描智能导航功能； 23、具有胎儿生长指标和软指标的半自动测量功能，包括胎儿双顶径、头围、腹围、股骨长、肱骨长；颈后透明层、颅内透明层等。 24、具有断层超声显像技术，对容积图像采用同屏的平行多切面显示方法； 25、具有穿刺引导功能； 26、具有对比谐波造影功能，支持线阵探头和经阴道容积容积，支持经阴道子宫输卵管超声造影评价功能； 27、探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口； 28、探头配置：腹部容积、腹部（单晶体凸阵探头）、浅表、腔内容积探头各一把。 29、外配超声工作站，具有DICOM3.0接口。 30、 保修三年（整机）。 |  |
| 2 | 血管内超声系统 | 1台 | 血管内超声系统参数 一、设备参数（硬件） 1.1 多功能介入超声诊断平台，支持9MHz~60MHz机 械旋转式超声导管技术，可用于冠状动脉和心腔 内介入治疗。 9MHz及40MHz超声导管均已获得CFDA认证。 1.2 独特的触摸屏式控制面板，可以显示所有按钮， 界面直观简洁，流程式菜单避免操作失误。 1.3 配备鼠标，通过鼠标进行操作，描绘图像，符合 用户习惯。可以通过鼠标滚轮在不同的Frame之 间切换。 1.4 内置高速硬盘，可存储足够的病人数据。 1.5 存储方式多样，可以将图像以DICOM 3.0的格式 存储于CD,DVD、移动硬盘，并可以上传至网络。 1.6 ≥19英寸高分辨率彩色LCD显示器，(含内置式 麦克风和扬声器) 1.7 系统处理器：双CPU分布式系统，采集处理器 Celeron 2GHz，显像处理器Intel Core i5-4590S 3.0GHz 1.8 彩色激光打印机 1.9 驱动马达兼具自动回撤和手动回撤功能，可显示 回撤距离。自动回撤，回撤速度有0.5mm/s和 1mm/s两种模式，自动回撤距离不低于10cm，最 大采集数约6000帧图像。手动回撤，最大采集 数为6800帧图像。 二、设备参数（软件） 2.1 具有自动化血管壁和血管内腔测量功能的计算软 件，该功能可通过计算机图像分析功能自动检测 和识别截面管腔和血管边界。 2.2 具有图像动态回顾功能，反复播放当前位置前后 一定帧数范围的图像，组成动态影像，以清晰确 定血管腔及血流边界；帧数范围可在3-15范围 内调节。 2.4 具有双图功能：主显示屏上同时显示来自同一回 撤不同帧的两幅截面图像。通过双图，可以查看 血管的多个部分，并比较远端和近端图像及病变 ，它还可以自动显示图像之间的距离。 2.5 根据数据处理控件,提供图像处理以帮助除去图 像中因血细胞移动反射而形成的“血斑”，使图 像更清晰。 2.6 书签：可在任意位置添加书签，数量不限，便于 记录并快速查看书签图像。 2.7 书签缩略图：将书签的帧的缩略图显示在截面视 图之下，允许您快速地识别并导航到加书签的帧 ，同时显示相应的截面图像。 2.8 自动书签距离测量：可自动测量书签间距离、当 前位置到各书签的距离或者当前位置到参考位置 的距离 2.9 注释:可在图像中任意位置添加注释，注释可自 定义，可保存或修改。 2.10 长轴标尺：长轴图像下显示距离标尺，以便于进 行测量。 2.11 对于图像的任意帧可以进行多次面积和距离测量 2.12 可提供图像直接以 Windows 兼容的.wmv 视频输 出格式及PNG或者JPG格式的静态图片。 2.13 DICOM 3.0格式病例存档，并提供多种压缩格式 2.14 图像降噪模式：具备图像降噪选择模式，可以有效 降低图像噪声信号，提高图像分辨率 2.15 管腔暗度调节模式：具备管腔暗度调节选择模式 ，通过管腔暗度调节，可以有效得分辨出血液与 其他组织。 2.16 长轴标签功能：开启该功能后，长轴远端和近端 自动标记，利于术中快速识别 2.17 Demo转换功能：主机上任意病例转换为Demo Case，并可对ID及名字等进行编辑 2.18 界面扁平化：功能键扁平化设置，快速直接访问 /切P换软件功能 三、超声导管参数 3.1 用于冠脉血管的超声导管： 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率40MHz ,轴向分辨率达到38μm。进入外廓2F，最大外廓 3.15F，可兼容5F指引导管。 3.2 用于心腔内的超声导管： 工作频率9MHz，可以探测心脏腔内各组织成分 的形态、比重和质地。 3.3 具有宽带技术的机械旋转式超声导管，频率≥ 60MHz,轴向分辨率高，可兼容5F指引导管。 |  |

二、公告时间

2023年2月17日—2023年2月22日

三、报名时间、地点及方式

1.报名时间：2023年2月17日—2023年2月22日（工作日上午8:00-11:30，下午2:30-5:30）

2.地点：弋阳县卫生健康委医政医管股办公室

3.报名方式：

现场报名，同时递交法人授权委托书、参询代表身份证复印件及产品相关授权书复印件等印证材料。

4.联系人及联系方式：邵亨华  胡晓华0793-5821036

5.所有符合报名条件的机构均可参加报名，采购人不得以任何理由拒绝。

6.监督电话：0793-5818179弋阳县纪委监委驻卫健委纪检监察组

0793-5821036弋阳县医疗设备器械采购领导小组办公室

四、价格征询会时间、地点

时间：2023年2月23日下午14：30（暂定），迟到者将被取消参询资格。

地点：弋阳县卫健委医疗设备采购内控监管工作室（县卫健委大楼右侧办公楼二楼）。

五、参询单位需提供的相关材料

1、响应函；

2、询价品种报价表（格式见附表1）；

3、产品详细配置清单（格式见附表2） ；

4、参询产品的参数响应表(响应/偏离)(格式见附表3)；

5、参询产品的详细参数和功能介绍（需提供加盖产品生产厂家公章的产品详细技术参数说明书）及产品的彩页；

6、参询产品的相关资质证明材料

6.1生产企业营业执照（三证合一证）复印件；

6.2生产企业《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件 ；

6.3医疗器械产品注册证及注册登记表复印件；

6.4应提交全面、详细的售后服务方案及承诺书（包含安装、调试、运行、验收、故障响应时间等），方案合理、可操作。加盖生产厂家及供应商公章。

7、产品业绩材料：需提供与参询产品同规格的产品中标公告或销售合同复印件及能体现产品临床使用评价、品牌知名度、市场占有率的相关印证材料。

8、参询企业的资质证明材料

8.1营业执照（三证合一证）复印件；

8.2《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》复印件；

8.3法人授权委托书、参询代表身份证复印件。

8.4进口产品需附产品授权书。

参询材料分开装订，一正两副共三份加盖参询单位公章，参询方在参加征询会时现场递交。

六、参询文件编制的注意事项

1.1参询单位应认真、仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

1.2参询人应以无线胶装的形式按投标文件的格式按顺序编制目录及页码装订成册，否则材料丢失引起的后果自负。

1.3参询文件分为正、副本，副本可为正本的复印件。

1.4参询文件及往来函件均须用中文书写。

1.5参询人应按要求，规范、明确、准时的提交参询材料。如果没有按照公告要求提交全部资料并保证所提供全部资料的真实性，其风险由参询方自行承担。

1.6参询方应根据参数需求如实编制参数响应表，提供产品实际参数值并标明正负偏离。如虚假响应，视情节轻重取消该企业本次参询资格或纳入失信企业名单。纳入失信名单的企业将不得再次在本区域内参加设备参询。

七、参询报价

1.1参询企业可就询价项目中某个产品或全部产品进行参询报价，报价表每个参询产品分开填报。

1.2参询人如有不同品牌、不同规格产品参询，可分别报价；所参询品种含设备易损件及主要部件，需同时报价。

1.3、所参询产品如属限价品种，须同时提供江西省医用设备和医用耗材采购监管平台中医用设备（医用耗材）最高限价，本次参询报价不能超过监管平台限价。

八、价格征询

1.1价格征询会由卫健委采购内控领导小组指定人员主持，邀请所有参询方、专家组成员参加，驻委纪检监察部门对征询会全过程进行监督，参询方的代表人员应签到以证明其出席。

1.2 在纪检监察部门监督下，从专家库随机抽取2名医疗专家、1名医装备专家共计3名专家组成临时专家组，并由专家组成员推荐一名专家为此次价格征询会专家组组长。

1.3、价格征询应做好记录。

九、评审原则与标准

1.1 征询公告、参询材料及相关的法律法规为评审依据。

1.2科学评估、集体决策，体现公开、公平、公正。

1.3质量优先、价格合理、售后有保障。

1.4以综合评价为原则，性价比优先。

弋阳县卫生健康委员会

2023年2月17 日

附表一

| 医疗设备参询品种报价表 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 江西省限价（万元） | 报单价 （万元） | 数量 | 合计（万元） | 参询单位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主要部件（易损件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：①、参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需分别报价；②、设备主要部件（易损件），需同时报价。 |
|  |  |  |  |  |  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  |  |  | 日 期： |

附表二

| 医疗设备参询产品详细配置清单 |
| --- |
| 参询序号 | 设备名称 | 产品注册证名称 | 产品注册证号 | 生产厂家 | 规格型号 | 参询单位 | 配置清单 |
| 注：参询单位有不同品牌、不同规格品种参询，需单列，例：参询序号1-1，依次类推1-2、1-3… |
|  |  | 参询单位：（盖章） |
|  |  |  |  |  | 法定代表人或授权代表：（签字） |
|  |  |  |  |  | 日 期： |  |  |

| 附表三： 医疗设备询价产品参数响应表 |
| --- |
| 询价序号： 设备名称： |
| 序号 | 询价参数 | 参询参数 | 响应情况（响应/偏离） | 说明 |
| 注：①询价序号及设备名称为询价文件项目内容中的询价序号及相对应的设备名称；②响应情况：参询参数与对应的询价参数响应及正偏离即为“响应”；参询参数与询价参数不符合即为“偏离”。 |